附件：晴隆县人民医院儿童重症监护病房（PICU）补充设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童监护仪 | 台 | 3 | 1：整机要求： 1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。 1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.8、监护仪设计使用年限≥8年。 1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 1.10、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.11、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ★3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。 ★3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 3.18、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 |  |
| 2 | 有创呼吸机 | 台 | 1 | 一．基本要求 1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。 2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 3.主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。 4.采用12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。 5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 6.不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 7.★吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 8.★呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 9.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 10.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 11.提供旁流CO2监测。 12.提供主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 13.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 二．呼吸模式及功能 1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 2.高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。 3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。 5.★高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。 6.★具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。 7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 8.具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。 9.具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 10.★具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 三．设置参数要求 1.潮气量：20ml-2000ml 2.呼吸频率：1-100次/min 3.SIMV频率：1-60次/min 4.吸/呼比：1:10-4:1 5.最大峰值流速：≥210L/min 6.吸气压力： 5-80 cmH2O 7.压力支持：0-80cmH2O 8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O 9.压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O 10.流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min 11.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85% 12.氧浓度：21-100% 13.压力上升时间：0-2s 14.吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel) 四．监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、★单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 5.氧浓度参数：吸入氧浓度。 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 8.★屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。 10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 12.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 五．报警要求 1.智能化分级报警、声光报警 2.气道压力：过高报警 3.呼出每分钟通气量：过高/过低报警 4.自主呼吸频率：过高报警 5.呼出潮气量：过高/过低报警 6.呼气末正压：过高/过低报警 7.吸入氧浓度：过高/过低报警 8.EtCO2：过高/过低报警 9.窒息报警，时间可设置（5-60s） 10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 11.电源、气源中断报警 12.电池低压报警 六．其他功能要求 1.强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童） 2.灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。 3.灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 4.信息互连：支持有线和无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。 5.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 6.配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。 7.软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。 七．认证及标准符合 1.通过CFDA和CE认证。 2.符合EMC标准 YY0505-2012。 3.符合IP21防水等级。 |  |
| 3 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 1.检测项目：可同时检测PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac）九项,计算项达20项. 2.样本体积≤150μL，标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液。 3.测试方法：电极法。 4.*质控系统：内部自动质控。 5.*电极完全免维护，无需更换电极膜及电极卡。. 6.*管道系统、气体及废液的处理维护免维护，无需人工操作。 7.定标：自动一点和两点定标，可随时进行手动定标。 8.测试时间：≤100s。 9.仪器自带数据存储功能，病人数据和质控数据的存储不得少于10000例。 10.彩色触摸显示屏，支持分辨率640*480，提供RS232接口和网络接口。 11.用户可以通过Internet对仪器进行远程控制。 12.用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围，和质控检测间隔。 13.智能控制：通过监测整个检测程序和系统运行，24小时持续探测差错并纠正。 |  |
| 4 | 微波治疗仪 | 台 | 2 | 一、技术性能： 1、工作频率2450MHz。 *2、微波功率：0-10W连续可调，最大10W，步进1W或10W。 3、时间设置：0～30分，连续可调，步进1分或10分。 4、安全措施完善： 5、输出功率稳定，功率大小不随电网电压波动。 *6、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示，并采用加强保护，功率一旦出现异常能立即停止运行、断开输出。（提供佐证材料） *7、脉冲微波输出模式。 8、显示方式：数码显示。 9、标准配置：一体化推车机；理疗照射器：鞍形≥166X106X36mm一套。 10、外壳泄露：＜1mW/cm2 ；无用辐射：＜10mW/cm2 。 11、具有ISO13485,ISO9001质理管理体系认证证书，具有ISO14001环境质量管理体系认证证书，符合GB 9706.1-2007 《医用设备安全通用标准第一部分》符合YY0505-2012 《医用设备安全通用标准第二部分电磁兼容标准》。 12、医疗专用静音耐磨脚轮、新款弹簧内置式悬臂支架、顶式输出、辐射器输出馈线防360度缠绕功能。 |  |
| 5 | 排痰仪(YS8001X体外振动排痰机) | 台 | 2 | 1入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。 2、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。 3、主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成。 ★4、结构形式：不可分拆的柜机推车式，机身有柜子便于存放配件。 5、显示方式：液晶显示界面。 ★6、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 7、输出路数：一路X型轻便传动形式。 ★8、轻便传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备5种不同型号的治疗头。 9、传动动力头偏心距：1.7mm±1mm。 ★10、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。 ★11、工作模式：手动模式和自动程序模式，手工模式用于病人初期治疗，自动模式便于病人后期治疗。 12、手动模式频率范围：10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 13、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。 14、自动程序模式：共有四种自动程序模式，适用于不同体征的病人。 15、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。 ★16、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求。 17、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 ★18、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书） |  |
| 6 | 消毒机（吸顶式） | 台 | 6 | 外形：吸顶式 外型尺寸：(L×W×H)：620×620×350 (mm³ ) 天花开孔尺寸： 560×560mm 天花到房顶预留空间尺寸： ≥300mm 重量：20kg 技术参数 消毒方法：等离子体 最大适用体积：70 m3 额定循环风量：700 m3/h 噪声： ≤55dB(A) 负离子浓度： ≥6×106 个/cm3 等离子体场强度：8 kV±0.3 kV 颗粒物(0.5 μm ) 去除率＞99.99% 气雾室细菌的杀灭率均＞99.99% 自然菌平均消亡率(消毒时间 60min)均＞96.00% 性能参数 可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，中间进风四周水平出风结构，更利于空气循环，避免杀菌死角。 采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。 选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。 风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。 配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。 增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。 预约模式可实现 6 时段预约开关机。 模块化设计，方便用户维护保养。 工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。 液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。 负氧离子功能，清新空气。 等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 电气参数 输入功率： ≤88W 电源：AC 220V 50Hz |  |
| 7 | 治疗车 | 台 | 3 | 型号：PSD-ET750 规格：750*480*930mm 包装尺寸：770*550*1050mm 治疗车参数 型号：PSD-CT625A16 规格：625*480*930mm 包装尺寸：650*550*1050mm |  |
| 8 | 抢救车 | 台 | 1 | 型号：PSD-ET750 规格：750*480*930mm 包装尺寸：770*550*1050mm 治疗车参数 型号：PSD-CT625A16 规格：625*480*930mm 包装尺寸：650*550*1050mm |  |