附件：

晴隆县人民医院PICU 婴儿培养箱采购项目清单

| 序号 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PICU 婴儿培养箱 | 台 | 3 | - 电源要求：AC220V/50Hz - 输入功率：1000VA - 温度控制模式：箱温模式(即空气温度控制)、肤温模式(即婴儿温度控制) - 箱温控制温度范围：25℃～37℃（跨越模式：37.1℃～39℃） - 肤温控制温度范围：34℃～37℃（跨越模式：37.1℃～38℃） - 箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃ - *升温时间（环境温度一般为+22℃）：≤ 30 分钟 - 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤ 0.5℃ - 平均培养箱温度与控制温度之差：≤ 1.0℃ - *温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ - *温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ - 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 - 湿度控制精度：±5%RH内 - 湿度显示精度：±5%RH - 床面上有效表面内： 15.1 上黄疸治疗装置 15.1.1 光源：LED 15.1.2 使用期限：50000小时 15.1.3 胆红素总辐照度平均值：≥2.3mW/cm2 15.1.4 总辐照度：≥3.7mW/cm2 15.1.5 胆红素总辐照度最大值：5mW/cm2 15.2 下黄疸治疗装置 15.2.1 光源：LED 15.2.2 使用期限：50000小时 15.2.3 胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2 15.2.4 总辐照度：≥0.8mW/cm2 15.2.5 胆红素总辐照度最大值：1.3mW/cm2 - 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性*：＞0.4 - 计时器的时间显示范围：0~99999.9h - 报警：断电报警、风机报警、温度传感器报警、温度偏差、超温报警、系统故障、湿度偏差、湿度传感器故障、缺水报警、水箱位置。 - 环境温度（建议用户不要在规定范围以外的环境中使用） 19.1 工作范围：20℃～30℃ 19.2 运输和贮存范围：-20℃～+55℃ - 相对湿度： 20.1 工作范围：30%～75% 20.2 运输和贮存范围：≤93% - 大气压力： 21.1 工作大气压力范围：700hPa～1060hPa 21.2 运输和贮存大气压力范围：500hPa～1060hPa - 空气流速：周围环境空气流速：＜0.3m/s - 培养箱的外形尺寸：L1120mm×W650×H1560（机柜配置）； - 床面高度：980mm（机柜配置）。 - 培养箱的重量： 110kg（机柜配置）； - 输液架最大承载重量：2Kg - 托盘最大承载重量：2Kg |  |