附件：

晴隆县人民医院妇产科、普外科设备采购项目清单

| 序号 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 台 | 3 | - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； - ★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm； - 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动； - 探头IPX8防水等级； - ★探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明； - ★宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的证明材料； - ★打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况； - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； - 10.1英寸高清晰液晶彩屏，0-60°度内多角度翻转； - 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示； - 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准； - 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； - 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； - 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； - 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； - ★支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力； - 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； - ★通过美国FDA认证； |  |
| 2 | 婴儿辐射保暖台 | 台 | 3 | - 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； - 设置温度与皮肤温度分屏显示； - 独立的超温保护系统； - 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； - 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； - 产品具有自检功能，多种故障报警提示； - 前面板具有温度校正功能； - 具有肤温传感器脱落报警提示功能； - 婴儿床下可放置X光射线拍片盒； - 具有数据储存功能； - 具有APGAR评分计时功能； - 具有RS-232接口。 - 基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。 - 主要技术参数： - 工作电源：AC220V/ 50HZ - 输入功率：≤700VA - 控温方式：预热、手控、肤温三种控制 - 肤温控温范围：32℃～37.5℃ - 肤温显示范围：5℃～65℃ - 控温精度：≤0.5℃ - 皮肤温度传感器精度：±0.3℃内 - 床面温度均匀性：≤2℃ - 辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 - 婴儿床倾斜角度：无级可调 - APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 - 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 |  |
| 3 | 子宫碎瘤器 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 胸科器械包 | 套 | 1 |  |  |