重症医学科中心监护系统购置项目采购清单及技术参数

- 采购数量：1套

- 详细技术参数

（一）中心监护系统：1套 - 中心监护系统支持监护仪集中监护, 同时查看多个病床的病人数据。 - 可设置所有参数的报警限并提供声光报警 - 中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连 - 中心监护系统能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品，除颤（MED）产品，包括早期（10年以内）提供的产品，可显示相关产品所监测的参数及波形 - 中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的输注泵产品的用药信息 - 中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的呼吸机产品上的参数及波形 - 中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告 - 中心监护系统支持Windows 10 中、英文操作系统 - 中心监护系统支持≥23寸液晶屏幕显示，1280×1024、1920*1080和3840*2160高分辨率彩色液晶显示。 可同时集中监护不少于64个病人，单个屏幕可≥36个病人的同时集中监护。支持不少于3个显示屏显示 - 多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 - 支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，至少可以提供显示该病人7道波形，16个参数区 - 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后共32秒的波形 - 支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能 - 支持至少240小时长趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少3000条事件回顾，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒，至少3000组NIBP测量数据回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾 - ★远程双向控制：控制床旁监护仪的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式 远程双向控制：支持控制床旁输注泵输注参数设置，快推，暂停，报警复位等功能，支持设置密码进行权限保护 - 具备病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印 - 选配病人氧合情况概览，包括血流动力学和氧合参数趋势，SpO2和报警统计，并支持报告打印 - 选配病人心电活动的统计结果，支持查看病人的典型心电图，并支持报告打印 - 选配病人室性心律失常事件和室性类心电活动的统计结果，支持查看典型心电图，并支持报告打印 - 选配病人的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势，并支持报告打印 - 选配病人的心律变异性分析功能，并支持报告打印 - 要求具备工作站或查看站，或类似功能的产品，可远程连接至中央站上，同时查看多个病床的病人数据，并支持报警。 - 要求工作站支持独立操作，不影响中央站正常操作 - 要求具备远程PC浏览软件，可安装到办公电脑上远程连接至中央站，查看病人数据 - 要求具备远程手机/Pad浏览APP，可安装在手机或Pad上，支持院内及院外浏览病人数据，支持事件提醒功能。 - 要求支持移动终端报警管理软件，支持在Android平台运行，支持对来自中心监护系统的报警进行接收，转发和查看 - 要求支持通过中央站集中升级网络中的监护仪 - 要求可支持中央站虚拟化（VMWare）部署，并能够提供相关说明文档 - 要求中央站支持冗余部署，当一个中央站故障时能够自动切换使用备份的中央站 - 要求中央站支持查看除颤仪每日自检结果信息，自检失败提供报警提示 （二）有创心电监护仪：2台 监护仪结构： - ★≥15.6英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 - 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个 - 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 - 采用无风扇设计 - 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时 - 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 监测参数： - 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 - ★配置转运监护模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块。 - ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。 - ★支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析 - 支持≥4通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析 - 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 - ★支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm - 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 - 无创血压适用于成人，小儿和新生儿 - 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式 - 提供辅助静脉穿刺功能 - NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg - 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿 - 提供灌注指数（PI）的监测 - 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 - 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测 - 有创压适用于成人，小儿和新生儿 - IBP有创压测量范围：-50～360mmHg - 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 - 支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 - 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换 - 支持升级麻醉深度BIS、肌松NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度、肌松单机连接或单独使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能 - 支持升级PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测 - 支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求 - 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数 - 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量 - 支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 系统功能： - 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 - 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别 - 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态 - 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限 - 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警 - 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料 - 支持升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化 - 支持升级麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估 - 支持升级CCHD新生儿先心病筛查工具，并可以支持美标法及双标法筛查流程，双标法筛查流程复合《全国新生儿先天性心脏病筛查手册》（2018版），需提供产品截图证明材料 - 支持升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系 - 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟 - 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 - 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾 - 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据 - 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 - 支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 产品设计与认证 - ★产品通过国家III类注册，具备FDA认证，提供证明材料。 - 厂家监护产品体系通过CE最新MDR认证，提供证明材料。 - 产品设计使用年限≥10年 - ★产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录（有效期内）， - 提供证明材料。 - （三）转运监护仪：3台 - 适用于成人、小儿、新生儿的监测。 - 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。 - ★≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作， - 整机重量＜1Kg，小巧便携 - IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 - 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 - 整机无风扇设计。 - 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。 - 内置DC电源接口，可以进行车载充电。 - 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。 - 支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。 - 可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min - 选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。 - 可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测 - 可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块 - 可选配外置PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测 - ★可选配19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。 - 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。 - ★具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。 - 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 - 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 - 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。 - 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析 - 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 - 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 - 可显示弱灌注指数（PI）。 - 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 - 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 - IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。 - ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 - ≥800条NIBP测量结果回顾。 - ≥40小时全息波形回顾。 - ≥100小时趋势数据回顾。 - 通过国家III类注册和FDA认证。 - 产品设计使用年限≥10年。 - 配置： - 中心监护系统一套，有创心电监护仪两台、转运监护仪三台。 - 其他 - 负责设备所需的接口费和其他保障设备正常运行的相关费用，如需设备安装地点有变厂家需要免费给予搬迁