附件：晴隆县人民医院供应室购置医用快速清洗消毒机项目采购清单及技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用快速清洗消毒机 | 台 | 1 | 1、用途：供医疗机构清洗器械、手术用具等各种重复使用的物品。 2、功能要求：能自动完成预清洗、加酶洗、一次漂洗、二次漂洗、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程。 3、容积：≥520L，能一次性处理≥15个标准托盘。 4、材质要求：舱体采用不锈钢镜面板无死角焊接；清洗架：316L不锈钢；外装饰罩：304不锈钢拉丝板。 ★5、清洗小车对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量，提供对接口照片。 6、开门方式：自动升降门，双门通道型、双门可实现互锁。 7、空气过滤器：过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%）。 8、核心配件：分机、气动阀、量泵、循环泵等均为进口品牌。 ★9、PLC控制器：采用进口品牌PLC控制；通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；故障自动检测功能，故障声音报警功能；抗干扰能力强，稳定性高。 ★10、显示屏：采用≥10寸进口品牌彩色触摸显示屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高。 ★11、程序控制：≥12套程序，用户可根据需要进行程序编辑。提供完整注册文件技术要求。 12、流程控制：预清洗、加酶洗、一次漂洗、二次漂洗、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程；全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 13、安全保护：设备设置了多个报警参数，分别从水、电、温度、空气、软件等方面对设备进行全程监控，从各个角度保证清洗工作的顺利进行；对于正常报警提醒和非正常工作状态的报警提醒设置了不同的声音，方便用户使用，包括但不限于以下保护装置：超温自动保护：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源；电机过流保护：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 14、门障碍保护：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且反向运行。 15、记录方式：自带针式打印机（非热敏打印机），能够自动打印过程时间、温度等参数，自动记录AO值和长时间保存打印记录。 16、标准程序时间：≤40分钟，完成包括清洗（酶洗）、漂洗、消毒、上油、干燥全过程。 ★17、微压清洗：能避免由于海拔因素造成水的沸点波动，导致在进行高温93℃湿热消毒的时候水的温度到不到预定温度导致消毒不合格的现象。 18、汽水分离装置：设备在配器口设有防逆流装置，能够通过该装置将运行过程中产生的冷凝水被吹开，避免冷凝水反流、飞溅。提供相关证明文件。 19、消毒效果：产品消毒效果通过了省级以上检测机构对产品的消毒效果的检测，消毒效果合格。 20、设备配置：主机1台；外推车2台；标准清洗架1台；湿化瓶清洗架1台；弯盘清洗架1台；牙科手机清洗架1台。 21、原厂质保两年，质保期满以后维修只收取配件成本费。 |  |