附件：晴隆县人民医院耳鼻喉科门诊听力检测仪和听力检测室购置项目采购清单及技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力仪 | 台 | 1 | 1、频率范围： 气导耳机：125 - 12,500 Hz 骨导耳机：250 - 8,000 Hz 声场输出：125 - 12,500 Hz ★2、精度 ≤0.1% 窄带噪声掩蔽：适用于任意刺激频率 频率解析度：125 - 12,500 Hz标准频率 - 内置中文言语测试材料，可做言语测听 - 掩蔽助理功能 5、刺激声类型： 纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音 6、掩蔽类型：气导、骨导和声场与窄带噪声（相关）、言语噪声（相关）、白噪声（宽带噪声）（相关） 7、刺激调制（FM啭音）： 调制率：1-20 Hz (默认：5Hz) 调制带宽：1-25% 围绕中心频率 (默认：5%) SISI：1，2, 5 dB 声强步进 8、声强精度： 全范围内精度(气导)：125 至 5,000 Hz：±3 dB 5,000 至12,500 Hz：±5 dB 全范围内精度(骨导) ：250 至 5,000 Hz：±4 dB 5,000 至 8,000 Hz：±5 dB 声强解析度：全范围内1或5dB步进 测听范围：最大输出受传感器输出限制 总谐波失真：气导＜2.5%，骨导＜5% 9、给声形式： 正常：按给声键发出刺激声 持续给声：当给声键按下时信号中断 脉冲：脉冲信号 脉冲宽度：200 ms开启和200 ms关闭 10、输出 气导： 2 x 2 单声道插孔，6.3mm （1/4”） 骨导：1 x 单声道插孔，6.3mm （1/4”） 内置功放声场输出：3 x 2 声道音箱，3x 40W峰值，8Ω负载 外接功放声场输出：2 x 1.6Vrms 11、输入 CD/磁带：0.2至2.0Vrms，10K Ω立体3.5mm（1/8”）插孔 对讲麦克风：驻极体麦克风 输入电压： 0.002至0.02Vrms 输入电阻：2.21kΩ ， 3.5mm（1/8”）插孔 USB 2.0插孔 ，高速驱动的USB A型端口 24V直流电源，直流电源，2.5mm 12、USB端口连接器 高速 USB 2.0 B型端口 13、软件方面 厂家对软件终身免费维护升级。 14、验收时需提供有资质的第三方对设备、听力检测室的检测报告。 15、配置自动生成体检图文报告软件系统 16、 配置电脑主机一台(处理器I5以上，内存8G以上、0.5T固态硬盘)、显示屏一个(≥21.5寸)、键盘一个 - 厂家须免费将设备接入医院的体检系统 18、 维保期需要原厂质保1年,维保内容为主机、配置清单的设备，中标供应商签订合同时须提供一年原厂和中标公司售后全保服务，其售后服务承诺函须加盖制造商原厂鲜章； |  |
|  | 隔音室 | 套 | 1 | 一、功能室名称、数量、面积：纯音测听室： 1 间 规格：内尺寸≥1500×1500×2000(H)mm 二、项目参数: ★1.室内本底噪声符合 GB/T16403 标准，本底噪音小于或等于 25dB (A)，设备可在测听室环境下正常使用。 2.独立双层悬浮阻尼隔音墙体厚度小于 270mm，可拆卸式结构。 3.独立双层中空隔音窗，≥尺寸 900mm(长)*700（宽）。 4.双磁控声闸隔声门，独立双门。 5.有源消声通风系统，换气量大于每小时 5-10 立方。 6.双“悬浮” 式阻尼减振器，固有频率低于 10Hz。 7.密闭式信号接入。 8.配置静音灯、灯控开关，换风开关，电源插座，电源插座。 9.表面外表面采用喷涂冷轧钢板、防锈烤漆处理。 10.内表面采用微穿孔吸音。 11、地面采用吸音地毯。 12.电源：220V，50HZ，允许功率，2KW；使用环境：温度 -15～60 度。 13.使用寿命：≦20 年。 主体特点： ▲14.1钢板模块组装，可拆卸。 14.2采用悬浮技术。 14.3采用双磁控声闸隔音门及微真空观察窗。 14.4外饰采用防静电喷涂钢板。 14.5内饰采用微孔金属吸音板。 14.6内地面铺 PVC 地毯。 14.7隔声窗：可拆卸式钢结构。 14.8测试信号接入。 14.9室内照明、电源插座。 #### 三、其它： 1、要求损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。 2、本项目采购范围内所需的设备、材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担。 3、由于成交供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交供应商负责赔偿采购人所有损失，并负责更换所有的不合格材料。 4、执行相关环保标准。 四、质量保证 ▲1．交付使用时应该同时提供详细的竣工资料，本工程在验收合格后包修 2 年。 #### 五、配置清单 序号; 项 目 名 称; 说 明; 单位; 数量. 1; 测听室主体; 隔音模块板组合拼装; 套; 1. 2; 测听室外观喷涂; 钢板喷涂; 项; 1. 3; 测听室内吸音处理; 冲孔吸音板; 项; 1. 4; 隔振措施; 减振器; 套; 1. 5; 双层隔声窗; 阻尼隔声窗; 扇; 2. 6; 隔声门; 磁控隔声门; 扇; 2. 7; 进气消声器; 阻抗复合进气消声器; 件; 1. 8; 排气消声器; 阻抗复合进气消声器; 件; 1. 9; 地面材料; 环保复合 PVC; 件; 1. 10; 非标准开口; 信号转接通道; 套; 1. 11; 测听室室内照明灯; 电子灯; 套; 1. 12; 测听室电源插座; 二三万能插; 项; 1. 13; 照明开关; 知名品牌; 位; 1. 14; 换风开关; 知名品牌; 位; 1. 15; 送风导入安装; 经消声器送风导入安装; 项; 1. 16; 华南检定证书; 华南计量检定报告证书; 本; 1. 17; 可拆卸操作台; 定制; 张; 1. |  |