附件：晴隆县人民医院耳鼻喉科门诊听力检测仪和听力检测室购置

项目（二次）采购清单及技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力仪 | 台 | 1 | 1、频率范围： 气导耳机：125 - 12,500 Hz 骨导耳机：250 - 8,000 Hz 声场输出：125 - 12,500 Hz ★2、精度 ≤0.1% 窄带噪声掩蔽：适用于任意刺激频率 频率解析度：125 - 12,500 Hz标准频率 - 内置中文言语测试材料，可做言语测听 - 掩蔽助理功能 5、刺激声类型： 纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音 6、掩蔽类型：气导、骨导和声场与窄带噪声（相关）、言语噪声（相关）、白噪声（宽带噪声）（相关） 7、刺激调制（FM啭音）： 调制率：1-20 Hz (默认：5Hz) 调制带宽：1-25% 围绕中心频率 (默认：5%) SISI：1，2, 5 dB 声强步进 8、声强精度： 全范围内精度(气导)：125 至 5,000 Hz：±3 dB 5,000 至12,500 Hz：±5 dB 全范围内精度(骨导) ：250 至 5,000 Hz：±4 dB 5,000 至 8,000 Hz：±5 dB 声强解析度：全范围内1或5dB步进 测听范围：最大输出受传感器输出限制 总谐波失真：气导＜2.5%，骨导＜5% 9、给声形式： 正常：按给声键发出刺激声 持续给声：当给声键按下时信号中断 脉冲：脉冲信号 脉冲宽度：200 ms开启和200 ms关闭 10、输出 气导： 2 x 2 单声道插孔，6.3mm （1/4”） 骨导：1 x 单声道插孔，6.3mm （1/4”） 内置功放声场输出：3 x 2 声道音箱，3x 40W峰值，8Ω负载 外接功放声场输出：2 x 1.6Vrms 11、输入 CD/磁带：0.2至2.0Vrms，10K Ω立体3.5mm（1/8”）插孔 对讲麦克风：驻极体麦克风 输入电压： 0.002至0.02Vrms 输入电阻：2.21kΩ ， 3.5mm（1/8”）插孔 USB 2.0插孔 ，高速驱动的USB A型端口 24V直流电源，直流电源，2.5mm 12、USB端口连接器 高速 USB 2.0 B型端口 13、软件方面 厂家对软件终身免费维护升级。 14、验收时需提供有资质的第三方对设备、听力检测室的检测报告。 15、配置自动生成体检图文报告软件系统 16、 配置电脑主机一台(处理器I5以上，内存8G以上、0.5T固态硬盘)、显示屏一个(≥21.5寸)、键盘一个 - 厂家须免费将设备接入医院的体检系统 18、 维保期需要原厂质保1年,维保内容为主机、配置清单的设备，中标供应商签订合同时须提供一年原厂和中标公司售后全保服务，其售后服务承诺函须加盖制造商原厂鲜章； |  |
|  | 隔音室 | 套 | 1 | 一、功能室名称、数量、面积：纯音测听室： 1 间 规格：内尺寸≥1500×1500×2000(H)mm 二、项目参数: ★1.室内本底噪声符合 GB/T16403 标准，本底噪音小于或等于 25dB (A)，设备可在测听室环境下正常使用。 2.独立双层悬浮阻尼隔音墙体厚度小于 270mm，可拆卸式结构。 3.独立双层中空隔音窗，≥尺寸 900mm(长)*700（宽）。 4.双磁控声闸隔声门，独立双门。 5.有源消声通风系统，换气量大于每小时 5-10 立方。 6.双“悬浮” 式阻尼减振器，固有频率低于 10Hz。 7.密闭式信号接入。 8.配置静音灯、灯控开关，换风开关，电源插座，电源插座。 9.表面外表面采用喷涂冷轧钢板、防锈烤漆处理。 10.内表面采用微穿孔吸音。 11、地面采用吸音地毯。 12.电源：220V，50HZ，允许功率，2KW；使用环境：温度 -15～60 度。 13.使用寿命：≦20 年。 主体特点： ▲14.1钢板模块组装，可拆卸。 14.2采用悬浮技术。 14.3采用双磁控声闸隔音门及微真空观察窗。 14.4外饰采用防静电喷涂钢板。 14.5内饰采用微孔金属吸音板。 14.6内地面铺 PVC 地毯。 14.7隔声窗：可拆卸式钢结构。 14.8测试信号接入。 14.9室内照明、电源插座。 #### 三、其它： 1、要求损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。 2、本项目采购范围内所需的设备、材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担。 3、由于成交供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交供应商负责赔偿采购人所有损失，并负责更换所有的不合格材料。 4、执行相关环保标准。 四、质量保证 ▲1．交付使用时应该同时提供详细的竣工资料，本工程在验收合格后包修 2 年。 #### 五、配置清单 序号; 项 目 名 称; 说 明; 单位; 数量. 1; 测听室主体; 隔音模块板组合拼装; 套; 1. 2; 测听室外观喷涂; 钢板喷涂; 项; 1. 3; 测听室内吸音处理; 冲孔吸音板; 项; 1. 4; 隔振措施; 减振器; 套; 1. 5; 双层隔声窗; 阻尼隔声窗; 扇; 2. 6; 隔声门; 磁控隔声门; 扇; 2. 7; 进气消声器; 阻抗复合进气消声器; 件; 1. 8; 排气消声器; 阻抗复合进气消声器; 件; 1. 9; 地面材料; 环保复合 PVC; 件; 1. 10; 非标准开口; 信号转接通道; 套; 1. 11; 测听室室内照明灯; 电子灯; 套; 1. 12; 测听室电源插座; 二三万能插; 项; 1. 13; 照明开关; 知名品牌; 位; 1. 14; 换风开关; 知名品牌; 位; 1. 15; 送风导入安装; 经消声器送风导入安装; 项; 1. 16; 华南检定证书; 华南计量检定报告证书; 本; 1. 17; 可拆卸操作台; 定制; 张; 1. |  |