项目采购清单及需求参数

- 一、维修配件参数

- 最大输出电压≥145KV

- 阳极角度12度

- 焦点数量，两个

- 焦点大小，大焦点≦1.0mm, 小焦点≤0.6mm

大小焦点灯丝最大电流和最大电压；大焦点：5.1 A， ≈ 18.7 V ；小焦点：5.1 A ，≈ 11.9 V

- 小焦点功率；≥ 50KW @ 热输出0W；≥ 40KW @ 热输出300W

- 大焦点功率，≥ 103KW @ 热输出0W；≥ 80KW@ 热输出300W

- 球管管套热容量＞2,400,000 HU

- 阳极热容量＞780,000 HU

- 阳极散热率≥120,000 J/min

- 旋转阳极，可变频驱动

- 旋转阳极最大转速，≥10,000 rpm

- 冷却方式，风冷 或 油冷

- X射线管组件的最大连续散热 ，环境温度20-25°，300 W；环境温度40°C，230 W；.

- 射束品质，2.5 mm Al / 80 kV*

- 二、维修质保要求

- 1、维修配件必须为全新原厂配件。

- 2、质保：使用12个自然月内并且曝光不超过40000LU，厂家免费更换并且调试完成达到正常使用，购买方不再承担更换球管产生相关费用；使用12个自然月且不超过18个自然月内且曝光累计不超过60000LU，厂家按照此次交易成交价格承担70%费用，购买方承担此次交易成交价格承担30%费用，厂家更换并且调试完成达到正常使用，购买方不再承担更换球管产生相关费用；使用18个自然月且不超过24个自然月内且曝光累计不超过80000LU，厂家按照此次交易成交价格承担40%费用，购买方承担此次交易成交价格60%费用，厂家更换并且调试完成达到正常使用，购买方不再承担更换球管产生相关费用。

3、完成此次配件更换和完成调试达到正常使用交由购买方验收。