**晴隆县人民医院**

**购置医用防辐射无铅防护服项目采购需求参数**

使用科室：DSA

▲1.铅当量:前面≥0.5mmpb，后背≥0.25mmpb，采用0.125四层胶皮加工，**可提供检测报告。**

2.医用射线防护裙分体套裙提供前身和后身全面防护，正面左右襟完全重叠，单襟铅当量为0.25mmpb，重叠后为0.5mmpb。上衣和下裙分离设计充分缓解上身压力.腰部采用粘扣和腰带双重固定，可适当调节大小，防止工作时下裙滑落.

▲3.核心材料采用国产无铅超柔材料，具有超轻、超薄、超柔软特点，其采用纳米级别稀土元素微粒与天然橡胶硫化而成，成分分布均匀，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，性能出众。**可提供检测报告。**

4.面料采用定制PU面料，浸渍双层防水涂层，结实耐用，手感细腻，美观大方，易于清洗。

5.魔术贴采用合资品牌新型射出勾工艺，3万次的拉合承诺，拉扯寿命长。

6.肩部带有柔软村垫，让肩部舒适，设计符合人体工程学，可最大程度提高使用者的穿着舒适度。

7.防护材料拉伸强度按GB/T528进行测试，撕裂强度按GB/T529进行测试，经向≥147N，纬向≥49N，拉伸强度纵向＞5.5MPa，纬向＞4.5MPa，接缝强力按HG/T2580进行测试，符合GBZ130-2020放射诊断放射防护要求。

1. 提供不同的常规尺码供选择，常规尺码含:XS、S、M、L、XL、XXL，可以根据身高 体重 腰围 胸围等需求特殊定制；

9.裙摆面积超过腿部侧线，保证坐姿时侧面有效包裹，防护服下摆需超过膝盖；分体式防护服在坐姿和蹲姿时上衣和下裙不会有缝隙；

▲10.拥有无毒无铅柔性防护材料ROHS测试证明，**可提供检测报告。**

▲11.后期服务承诺，**防护服提供5年的超长质保期**；（并可提供定期清洗、损坏维修、替换使用等服务）；

▲12.量身定制防护服到货后，随机抽取两件套装成品送检，需提供成品检验报告**(检测报告必须是国家食品药品监督管理局认可的、法定的医疗器械监督检验机构，例如：辽宁省医疗器械检验检测局)**

附：要求参与招采活动的公司，须按照以下表格中的产品目录带齐样品，供科室医生现场试穿体验。

|  |
| --- |
| **防护用品需求数量及要求** |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 铅当量 | 数量/件 |
| 1 | 铅帽 | 通用式 | 0.5mmpb | 6 |
| 2 | 围脖 | 大领式 | 0.5mmpb | 8 |
| 3 | 短款铅衣 | 分体式 | 0.5mmpb | 8 |
| 4 | 短款铅裙 | 分体式 | 0.5mmpb | 8 |
| 5 | 长款铅衣 | 连体式 | 0.5mmpb | 3 |
| 6 | 性腺防护帘 | 防护裤头 | 0.5mmpb | 3 |
| 7 | 防护铅毯 | 定制尺寸 | 0.5mmpb | 2 |
| 具体以采购人实际需求为准 |