晴隆县医供体花贡分院

购置麻醉机项目采购清单及需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 台 | 1 | # 一、整机通过CFDA和CE认证。 # 二、主机部分： - ★≥8英寸彩色触控屏，内置一体化屏幕。 - 全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位。 - 后备锂电池，使用时间≥120分钟。 - 具有3个以上辅助网电源插座。 - 主机机身正面具备1个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等。 - 可选配具有国际专利的AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费。 - 配置呼末二氧化碳模块。 # 三、气源部分 - 标配纯氧通气，可选配氧气、笑气或氧气、空气两气源、氧笑空三气源，工作压力为0.28~0.6Mpa。 - ★具备机械流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min。 - 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。 - 快速充氧范围25 - 75 l/min。 # 三、麻醉呼吸机： - 气动电控呼吸机。 - 适用范围：成人、小儿和婴幼儿。 - 通气模式：VCV、手动，PCV，选配SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、PRVC。 - 控制通气模式下： - 4.1★VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。 - 4.2★PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。 - 4.3呼吸频率设定范围：4～100次/min。 - 4.4吸呼比设定范围：4:1～1:10。 - 4.5吸气压力设定范围：5～70 cmH2O - 4.6PEEP设定范围：OFF，3～30 cmH2O - 4.7压力限制设定范围：10～100cmH2O。 - 4.8★吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。 - 同步和支持通气模式下： - 5.1触发窗设定范围：5%～90% - 5.2吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。 - 5.3吸气时间设定范围：0.2～0.5s - 5.4支持压力设定范围：3～60 cmH2O - 重点参数监测范围： - 6.1分钟通气量监测范围：0～100L/min - 6.2吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml - 6.3★顺应性监测范围：0～250mL/cmH2O - 6.4气阻监测范围：0～500 cmH2O/(s/L) - 其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、吸入和呼末CO2浓度，可选配：吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。 - ★呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG脑电波形，能够4道波形同屏显示。 - 具有体外循环模式。 # 四、呼吸回路： - 标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。 - 呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。 - 集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L。 - 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒 - 可选配有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。 - 可选配辅助供氧功能。 - 可选配智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。 - 标配2个钠石灰罐。 - 具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀。 - 可选择氧气或空气作为机械通气驱动源。 - ★回路泄漏量不应超过65ml/min。 # 五、蒸发罐: - 进口高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能。 - 主机标配单罐位，可选配双罐位，具备互锁功能。 - 挥发罐容量大于300ml。 - ★具有安全运输模式T模式，转运更换无需排空麻醉药。 # 六、报警性能： 具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。 |  |