晴隆县人民医院

耳鼻喉科、口腔科疗设备购置项目采购清单及需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗椅 | 台 | 2 | - 技术参数： 1、全电脑控制操作系统，集成电脑板，主、副、脚三控均采用USB接口连接，电脑控制面板具有≥九个记忆功能；具备一键复位和吐痰位。 2、主箱体采用注塑工艺制作，二折式助手架便于四手操作和设备维护。 3、动力系统采用直流静音电机，上电机为≥3500N快速电机, 下电机≥8000N；机椅互锁装置，并设有安全保护装置；头枕可任意调节及锁定；金属背靠，环保皮座垫（手工缝制）；牙科椅为双扶手设计，底板尾部可单独操控座椅升降及靠背仰卧。 4、主、副均控有电脑操控模式。具有座椅上下、靠背仰卧、自动复位、吐痰位、特殊记忆等≥18项功能；下挂式连体器械盘设计，和病人椅同升降，锁定后可承重≥3kg。每个手机为可独立调节气压、水量及雾化大小。同时具备手机废油收集及消音。 5、器械臂使用气锁固定，按下气锁开关即可轻松调节工作盘的高低。 6、痰盂采用电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。磨砂玻璃痰盂可随意拆卸，≥90度旋转。 7、内置式低压LED观片灯。 8、双色LED冷光口腔灯，感应控制，可任意调节色温及照明亮度。 9、强力吸引器、吸唾器采用电磁阀控制；强弱吸引器、吸唾器，铝合金手柄，可任意调节吸力大小，强、弱吸连通管实现快插接头，带有清洗过滤网装置。 10、圆型气控脚踏开关，可控制高、低速手机工作，实现高速手机干、湿转换及吹屑功能。 11、净化水系统采用自动增压与恒压，手机三用枪独立供水，可灵活选择自来水或纯净水。 12、医生座椅1张，可升降，最低椅位为≤430mm,行程≥120 mm。 |  |
| 2 | 鼻腔冲洗器 | 台 | 1 | - 技术参数： - 工作状态显示：冲洗器工作状态分为运行和停止，当状态为运行 时，按下相应通道的喷枪上的按钮有水喷出，当状态为停止时，喷枪无水喷出。 - 工作时间显示：仪器每侧通道单次启动工作时间为≥15分钟。 3、压力输出范围：在主机的控制下，喷枪的压力输出范围为120kPa-150kPa。 4、喷枪流量：单侧喷枪连续喷30s后，喷出的液体量不小于1.5mL。 - 5、双通道输出，可适用于两名患者同时治疗。 - 6、控制系统：采用智能控制系统控制输出水流的大小。 7、机壳外观：采用医用ABS材料加工制造成型。 8、按键式操作面板。 9、通过了EMC检测。 |  |
| 3 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 台 | 1 | 1 正压泵：2.5Kg/cm2 采用无油压缩机。 2 负压泵：600-740mmHg。无油静音压缩机，悬挂式设计。 3 喷枪、吹枪压力:正压0～0.15Mpa 可调，压力精度为±0.025 Mpa。 4 吸枪压力:负压0～0.07Mpa可调，压力精度为±0.025 Mpa。 5 射灯照度≥1×104 Lux。 6 除雾装置:有温控保护装置。将开关置于热风档，通电能够正常出风。。 7 钢化玻璃台面，高端大气，耐磨耐用，防渗透易打理。台面具有按键式操作面板可以对射灯，喉镜预热器等设施进行方面快捷操作。 8 托盘:容积≥1500cm3。 棉球缸:不锈钢材质，口径Φ≥70。 9、配置：主机1台、弯头喷枪1支、直头喷枪2支、吸枪1支、吹枪1支、除雾装置1套、射灯及支架1套、棉球缸2个、药水瓶6个，观片灯1个，液压病人椅+ 医生转椅 |  |
| 4 | 耳鸣/聋康复治疗仪 | 台 | 1 | - 技术参数： - 1.输出频率范围：输出频率在70～22000Hz，允许误差±20%。 - 2.声级输出范围：0-115db连续可调，输出方式分间断或者连续，误差范围±10%。 - 治疗时间：治疗时间30分钟，误差范围±10%。 - 4、显示系统：采用LCD显示屏显示，实时显示处方选择等治疗信息。 - 5、控制系统采用高清无损音频解码器输出需要的音频信息；音量和音调可调整。 6、机壳采用医用ABS材料加工制造成型，操作面板为按键式。 7、安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备 第一部分 安全通用要求的规定。 |  |
| 5 | 便携式多导睡眠监测仪 | 台 | 2 | 一、技术参数： 1、设备具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，适用于儿童及成人。 2、设备原始采集而非软件分析指标的通道数≧10导， 3、体积≤135X85X30 mm，重量≤220克（带电池），监测过程中患者可在睡眠监测室活动 4、锂电池直流电源供电，实时监测模式下续航时间可达24小时，可重复使用，电池可自由拆卸并更换； 5、主机内置蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置 6、设备内存卡≥16GB，存储并保留连续三个患者的睡眠数据，并可依次导入分析软件中进行分析 9、设备主机具有可连续记录三位患者数据的功能，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载这三位患者数据进行分析。 - 患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式 - 11、数据采集格式采用国际通用EDF格式，可将数据导出edf文件， 12、软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel 13、软件可自动翻页和滚动，速度30s/屏，时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。 14、设备使用年限≥7年。（需提供产品标签或说明书作为佐证材料） |  |
| 6 | ABS病床 | 张 | 50 | 1、三折叠手动双摇升降， 2、规格尺寸：总长（2000-2200）×总宽（800-1000）（含护栏）×床面高500mm±10mm。（括号内部尺寸满足期间任意一个值即为满足） 3、床头尾板采用强化ABS材质，直插式对称快速插座，插杆采用φ≥18mm金属管制作。床头尾板内部采用局部融合加强筋工艺，单个床头板内部加强筋≥4条，加强筋厚度≥4mm。床尾板脚侧面及床头板头侧面加强筋的表面凹槽深度均≤2mm。（提供床头尾板实物切面及实物称重图片证明） 4、床头尾板具备自动落锁+单手解锁功能，即插入床头后无需任何工具和动作，床框锁具自动落锁，自动锁定床头，无需二次操作；解锁只需单手滑动1次开关。 5、床头尾板具备软性塑胶防撞轮，≥直径80×厚度30mm，防撞轮安装在床头尾板四角，与床头尾板一体，并可与床头尾板一同取下。（提供防撞轮与床头尾板一体的原厂彩页实物图片证明） 6、床头床框采用≥长40×宽60×厚度1.2mm优质矩形碳素钢管制作，床体头尾处均带全钢制输液架插孔，共四个。 7、床框两边下方设置隐藏式输液杆搁置架。（提供制造商原厂彩页实物图片证明）。 8、床面钢板厚度≥1.0mm - 9、床面两侧设置背部角度显示板，内置滚珠0-90°显示，ABS材质，卡合安装在背板床面上，并有30°的特殊刻度标记， - 10、病床具备唯一电子标签卡功能，电子标签卡安装在床尾，支持移动电脑护理推车非接触式自动识别床号并提取床号患者基础信息、床旁调阅等使用。（提供移动电脑护理车与床自动识别的软件系统功能演示实物图片予以证明，数据接口开放，支持接入医院HIS或智慧病房系统） 11、四只中心控制静音万向轮，侧边中控脚踏刹车。 12、脚轮耐用性疲劳测试：整床标准载荷情况下（其中：背板≥80kg、臀板和腿板≥90kg）,匀速通过6mm高度障碍物连续测试≥6万次，刹车≥3万次，行程≥60KM。 13、背部升降系统采用双V型支撑结构。背部升降系统底部横管采用≥直径32×厚度2.0mm优质碳素钢圆管，V型支撑下部采用≥厚度3.0mm钢板折弯成型，V型支撑上部采用≥长30×宽30×厚度1.0mm碳素钢管。 14、摇杆系统摇手柄为ABS强化工程塑料,内置直Φ10mm冷拉调直圆钢，外套铝合金管制作，具备三挡缓释折叠功能。 15、防积尘下弯护栏，全覆式，床边每侧6支下弯立柱，弯压成L型。护栏底座采用≥长30×宽40×厚度1.5mm优质矩形碳素钢管。每侧护栏立柱具备2个防夹手指的PE套件，护栏折叠后立柱与立柱之间空隙≥20mm。 16、护栏升起后，距离床面有效高度≥370mm。 17、整体床上餐桌板，床尾板摇杆下方为暗藏式餐桌放置位，餐桌不用时可内收隐藏。整体餐桌板为HDPE材质，一次吹塑整体成型。。HDPE整体餐桌板外缘尺寸总长980×总宽350×厚35mm±5mm。 18、规格与病床配套，床垫厚度80mm±2mm。 19、床垫采用环保有机棉加高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵制作。 20、配置清单：中控手摇式病床床体1张、ABS插式床头板1付（带防撞轮）、床框自动锁2套、中控脚轮系统1套、防积尘下弯护栏1套、杂物筐1个、高位引流挂钩4个、低位引流挂钩8个、隐藏式输液杆搁置架2套、钢制输液插孔4个、床面约束环2个、床尾暗藏式餐桌搁置位1个、背部角度显示板2个、HDPE整体床上餐桌板1个、不锈钢伸缩式输液架1根、床垫1张。 |  |
| 7 | ABS床头柜 | 个 | 50 | 1、规格尺寸：长480×宽450×高810mm±5mm。 2、床头柜上部为内凹台面，二层为伸缩式餐桌板，三层为抽屉，底部为柜，柜内带隔板，设置有水瓶位，柜脚带有双面移动脚轮。 3、床头柜台面三面围栏，围栏最高处高度≥18mm，防止小件物品滑落。 4、床头柜餐桌板、抽屉、柜内隔板、门板、底座采用ABS材质一次注塑成型，其余三面柜体采用≥0.8mm厚度优质碳钢板材制作。 5、床头柜底座采用ABS材质一次注塑成型，四角设置直径≥50mm双面静音脚轮，并在4个脚轮之间设置防尘ABS围脚。 6、床头柜两侧均带不锈钢伸缩式毛巾架、伸缩式ABS物品袋挂钩，方便挂物使用。 7、配置清单：床头柜主体1台、ABS餐桌板1个、ABS抽屉1个、滑轨2套、不锈钢伸缩式毛巾架2个、伸缩式ABS物品袋挂钩2个、柜内水瓶搁置位1个、柜内ABS隔板1个、双面脚轮4个。 8、床头柜符合GB/T31950诚信管理体系认证。 9、床头柜符合GB/T33718履约能力评价服务体系认证。 |  |