晴隆县人民医院

耳鼻喉科、口腔科疗设备购置项目（二次）采购清单及需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗椅 | 台 | 2 | - 技术参数： 1、全电脑控制操作系统，集成电脑板，主、副、脚三控均采用USB接口连接，电脑控制面板具有≥九个记忆功能；具备一键复位和吐痰位。 2、主箱体采用注塑工艺制作，二折式助手架便于四手操作和设备维护。 3、动力系统采用直流静音电机，上电机为≥3500N快速电机, 下电机≥8000N；机椅互锁装置，并设有安全保护装置；头枕可任意调节及锁定；金属背靠，环保皮座垫（手工缝制）；牙科椅为双扶手设计，底板尾部可单独操控座椅升降及靠背仰卧。 4、主、副均控有电脑操控模式。具有座椅上下、靠背仰卧、自动复位、吐痰位、特殊记忆等≥18项功能；下挂式连体器械盘设计，和病人椅同升降，锁定后可承重≥3kg。每个手机为可独立调节气压、水量及雾化大小。同时具备手机废油收集及消音。 5、器械臂使用气锁固定，按下气锁开关即可轻松调节工作盘的高低。 6、痰盂采用电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。磨砂玻璃痰盂可随意拆卸，≥90度旋转。 7、内置式低压LED观片灯。 8、双色LED冷光口腔灯，感应控制，可任意调节色温及照明亮度。 9、强力吸引器、吸唾器采用电磁阀控制；强弱吸引器、吸唾器，铝合金手柄，可任意调节吸力大小，强、弱吸连通管实现快插接头，带有清洗过滤网装置。 10、圆型气控脚踏开关，可控制高、低速手机工作，实现高速手机干、湿转换及吹屑功能。 11、净化水系统采用自动增压与恒压，手机三用枪独立供水，可灵活选择自来水或纯净水。 12、医生座椅1张，可升降，最低椅位为≤430mm,行程≥120 mm。 |  |
| 2 | 鼻腔冲洗器 | 台 | 1 | - 技术参数： - 工作状态显示：冲洗器工作状态分为运行和停止，当状态为运行 时，按下相应通道的喷枪上的按钮有水喷出，当状态为停止时，喷枪无水喷出。 - 工作时间显示：仪器每侧通道单次启动工作时间为≥15分钟。 3、压力输出范围：在主机的控制下，喷枪的压力输出范围为120kPa-150kPa。 4、喷枪流量：单侧喷枪连续喷30s后，喷出的液体量不小于1.5mL。 - 5、双通道输出，可适用于两名患者同时治疗。 - 6、控制系统：采用智能控制系统控制输出水流的大小。 7、机壳外观：采用医用ABS材料加工制造成型。 8、按键式操作面板。 9、通过了EMC检测。 |  |
| 3 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 台 | 1 | 1 正压泵：2.5Kg/cm2 采用无油压缩机。 2 负压泵：600-740mmHg。无油静音压缩机，悬挂式设计。 3 喷枪、吹枪压力:正压0～0.15Mpa 可调，压力精度为±0.025 Mpa。 4 吸枪压力:负压0～0.07Mpa可调，压力精度为±0.025 Mpa。 5 射灯照度≥1×104 Lux。 6 除雾装置:有温控保护装置。将开关置于热风档，通电能够正常出风。。 7 钢化玻璃台面，高端大气，耐磨耐用，防渗透易打理。台面具有按键式操作面板可以对射灯，喉镜预热器等设施进行方面快捷操作。 8 托盘:容积≥1500cm3。 棉球缸:不锈钢材质，口径Φ≥70。 9、配置：主机1台、弯头喷枪1支、直头喷枪2支、吸枪1支、吹枪1支、除雾装置1套、射灯及支架1套、棉球缸2个、药水瓶6个，观片灯1个，液压病人椅+ 医生转椅 |  |
| 4 | 耳鸣/聋康复治疗仪 | 台 | 1 | - 技术参数： - 1.输出频率范围：输出频率在70～22000Hz，允许误差±20%。 - 2.声级输出范围：0-115db连续可调，输出方式分间断或者连续，误差范围±10%。 - 治疗时间：治疗时间30分钟，误差范围±10%。 - 4、显示系统：采用LCD显示屏显示，实时显示处方选择等治疗信息。 - 5、控制系统采用高清无损音频解码器输出需要的音频信息；音量和音调可调整。 6、机壳采用医用ABS材料加工制造成型，操作面板为按键式。 7、安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备 第一部分 安全通用要求的规定。 |  |
| 5 | 便携式多导睡眠监测仪 | 台 | 2 | 一、技术参数： 1、设备具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，适用于儿童及成人。 2、设备原始采集而非软件分析指标的通道数≧10导， 3、体积≤135X85X30 mm，重量≤220克（带电池），监测过程中患者可在睡眠监测室活动 4、锂电池直流电源供电，实时监测模式下续航时间可达24小时，可重复使用，电池可自由拆卸并更换； 5、主机内置蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置 6、设备内存卡≥16GB，存储并保留连续三个患者的睡眠数据，并可依次导入分析软件中进行分析 9、设备主机具有可连续记录三位患者数据的功能，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载这三位患者数据进行分析。 - 患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式 - 11、数据采集格式采用国际通用EDF格式，可将数据导出edf文件， 12、软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel 13、软件可自动翻页和滚动，速度30s/屏，时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。 14、设备使用年限≥7年。（需提供产品标签或说明书作为佐证材料） |  |
| 6 | ABS病床 | 张 | 50 | 1、三折叠手动双摇升降， 2、规格尺寸：总长（2000-2200）×总宽（800-1000）（含护栏）×床面高500mm±10mm。（括号内部尺寸满足期间任意一个值即为满足） 3、床头尾板采用强化ABS材质，直插式对称快速插座，插杆采用φ≥18mm金属管制作。床头尾板内部采用局部融合加强筋工艺，单个床头板内部加强筋≥4条，加强筋厚度≥4mm。床尾板脚侧面及床头板头侧面加强筋的表面凹槽深度均≤2mm。（提供床头尾板实物切面及实物称重图片证明） 4、床头尾板具备自动落锁+单手解锁功能，即插入床头后无需任何工具和动作，床框锁具自动落锁，自动锁定床头，无需二次操作；解锁只需单手滑动1次开关。 5、床头尾板具备软性塑胶防撞轮，≥直径80×厚度30mm，防撞轮安装在床头尾板四角，与床头尾板一体，并可与床头尾板一同取下。（提供防撞轮与床头尾板一体的原厂彩页实物图片证明） 6、床头床框采用≥长40×宽60×厚度1.2mm优质矩形碳素钢管制作，床体头尾处均带全钢制输液架插孔，共四个。 7、床框两边下方设置隐藏式输液杆搁置架。（提供制造商原厂彩页实物图片证明）。 8、床面钢板厚度≥1.0mm - 9、床面两侧设置背部角度显示板，内置滚珠0-90°显示，ABS材质，卡合安装在背板床面上，并有30°的特殊刻度标记， 10、四只中心控制静音万向轮，侧边中控脚踏刹车。 11、脚轮耐用性疲劳测试：整床标准载荷情况下（其中：背板≥80kg、臀板和腿板≥90kg）,匀速通过6mm高度障碍物连续测试≥6万次，刹车≥3万次，行程≥60KM。 12、背部升降系统采用双V型支撑结构。背部升降系统底部横管采用≥直径32×厚度2.0mm优质碳素钢圆管，V型支撑下部采用≥厚度3.0mm钢板折弯成型，V型支撑上部采用≥长30×宽30×厚度1.0mm碳素钢管。 13、摇杆系统摇手柄为ABS强化工程塑料,内置直Φ10mm冷拉调直圆钢，外套铝合金管制作，具备三挡缓释折叠功能。 14、防积尘下弯护栏，全覆式，床边每侧6支下弯立柱，弯压成L型。护栏底座采用≥长30×宽40×厚度1.5mm优质矩形碳素钢管。每侧护栏立柱具备2个防夹手指的PE套件，护栏折叠后立柱与立柱之间空隙≥20mm。 15、护栏升起后，距离床面有效高度≥370mm。 16、整体床上餐桌板，床尾板摇杆下方为暗藏式餐桌放置位，餐桌不用时可内收隐藏。整体餐桌板为HDPE材质，一次吹塑整体成型。HDPE整体餐桌板外缘尺寸总长980×总宽350×厚35mm±5mm。 17、规格与病床配套，床垫厚度80mm±2mm。 18、床垫采用环保有机棉加高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵制作。 20、配置清单：中控手摇式病床床体1张、ABS插式床头板1付（带防撞轮）、床框自动锁2套、中控脚轮系统1套、防积尘下弯护栏1套、杂物筐1个、高位引流挂钩4个、低位引流挂钩8个、隐藏式输液杆搁置架2套、钢制输液插孔4个、床面约束环2个、床尾暗藏式餐桌搁置位1个、背部角度显示板2个、HDPE整体床上餐桌板1个、不锈钢伸缩式输液架1根、床垫1张。 |  |
| 7 | ABS床头柜 | 个 | 50 | 1、规格尺寸：长480×宽450×高810mm±5mm。 2、床头柜上部为内凹台面，二层为伸缩式餐桌板，三层为抽屉，底部为柜，柜内带隔板，设置有水瓶位，柜脚带有双面移动脚轮。 3、床头柜台面三面围栏，围栏最高处高度≥18mm，防止小件物品滑落。 4、床头柜餐桌板、抽屉、柜内隔板、门板、底座采用ABS材质一次注塑成型，其余三面柜体采用≥0.8mm厚度优质碳钢板材制作。 5、床头柜底座采用ABS材质一次注塑成型，四角设置直径≥50mm双面静音脚轮，并在4个脚轮之间设置防尘ABS围脚。 6、床头柜两侧均带不锈钢伸缩式毛巾架、伸缩式ABS物品袋挂钩，方便挂物使用。 7、配置清单：床头柜主体1台、ABS餐桌板1个、ABS抽屉1个、滑轨2套、不锈钢伸缩式毛巾架2个、伸缩式ABS物品袋挂钩2个、柜内水瓶搁置位1个、柜内ABS隔板1个、双面脚轮4个。 8、床头柜符合GB/T31950诚信管理体系认证。 9、床头柜符合GB/T33718履约能力评价服务体系认证。 |  |