钬激光治疗仪维修参数

设备名称：钬激光治疗仪    设备品牌：瑞柯恩

型号：SRM-H2B             SN:RH6515021

故障：

- 钬激光治疗仪功率能量衰减严重；

- 2.屏幕触摸控制失灵。

维修内容：

- 更换屏幕总成一套；

- 更换聚光腔体F4二个；

- 更换氙灯F4二支；

- 更换耦合镜一片；

- 更换45度半反光镜一片；

- 更换动镜一片；

- 更换窗口镜一片；

- 更换全反光镜一片；

- 更换去离子纯化柱二包；

- 更换过滤器芯一个；

- 维修后能量检测。